光电信息产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 泉州市美邦仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | YG912E型纺织品防紫外线性能测试仪 |  |  |  | 所属行业 |  | 纺织品检测 |
| 所属技术 领域、方向 | 测试纺织品防紫外线性能 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 75 |
| 需解决的关键共性关键技术内容（请详细描述） | 本仪器结构：光源驱动电源、光源、紫外线单色仪、光谱扫描执行机构、实验暗室、积分球、光电转换采集电路、PC软件。 1、氘灯电源比较复杂, 启动前需对灯丝预热，达到预热效果后，在其阳极A,K间450V瞬态启辉电压，启辉时间为2~5s，启辉后在A,K之间保持70V电压，稳定后要维持300mA的高精度电流。公司在此方面技术能力欠缺。 2、光学系统设计、加工、调试难度较大，公司无设计和加工能力。 3、本仪器测量光电信号非常微弱（通常为几十pA至几十nA），公司在微弱信号处理采集方面技术能力欠缺。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外同类技术研发概况 | 1、紫外线分光光度计法：由于此类仪器光源主要采用汞灯，光谱不连续，光源能量比较小，投射到传感器的信号较微弱，因此分辨率测量范围窄。 2、紫外线强度累计法：受光源影响，可比性差。 3、我国此类仪器因采用紫外光源、传感器、测试距离、夹持的方式的不同，使测试结果不同。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 测试波长范围：200～400nm 波长扫描间隔：1～5nm可设定 波长准确度：±0.5nm 波长重复性：0.25nm 透过率：0～100%(±0.1%) UPF：0～100 |  |  |  |  |  |  |
| 企业（组织）可为解决技术需求提供的技术、人力、仪器设备等资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前校企合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐单位 （含联合单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 电邮或QQ |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、联系电话：86310298，电子邮箱：nanankejiju@163.com

传真：86318989，通信地址：南安市成功开发区生产力促进中心大楼二楼，邮编：362300